## ERROR FINAL
|  |  |  | FORMATO | [31 empty] | Código: F05-GA-PR-01 |  |  |  | Q3/Q1 | 100 | 125 | 160 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | INGRESO DE DATOS DE LA VERIFICACIÓN INICIAL DE MEDIDORES EN LA COMPUTADORA | [31 empty] | Versión: 08 |  |  |  | Q3 (m3/h): | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3
Fecha de Vigencia: 2024-05-14
Q3 (m3/h): |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Alcance Q3/Q1: |  |  |  |  | 160 |  | MAXIMO ERROR PERMISIBLE (EMP): | [7 empty] | Q3 |  | Q2 | Q1 | [7 empty] | Revisado por: | Luisa Valdivia | Fecha:
Presión Estática 0=conforme; 1 = Daño Físico; 2 = Fuga (-) ; 3 = Picado; 4 = Desfasado; 5 = Paralizado | [23 empty] | (±) 2% |  | (±) 2% | (±) 5% | [7 empty] | Aprobado por: | John Oyola | Fecha:
Item | Fecha de Ensayo presion estatica | Fecha de Ensayo errores de indicacion | N° de banco de ensayo | 1' Técnico | Nro de ceritificado | # Medidor | Presión Estática | [31 empty] | Estado
[9 empty] | Q3 | [9 empty] | Q2 | [9 empty] | Q1 | [11 empty] | RANGOS ACEPTABLES DE CAUDAL
[7 empty] | Presión (bar) | Estado | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q3 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q2 | E % | Temperatura | Presión Entrada | Presión Salida | L.I. | L.F. | Vol. P | Tiempo |  | Q1 | E % |  | Caudal | Q1 | Q2 | Q3 | Ley Signos y Errores
1 | 2025-09-22 |  | 4 | 3 |  | PA25517413 | 25.6 | 0 | 19.8 | 8.311 | 0.524 | 143.41 | 243.74 | 101.06 | 2,30,960 |  |  |  | 19.7 | 1.105 | 1.102 | 253.88 | 263.8 | 10.022 | 22,56,360 |  |  |  | 19.9 | 1.107 | 1.1 |  | 268.81 | 5.014 | 18,31,150
2 | [5 empty] | PA25517414 | [5 empty] | 143.29 | 243.16 | [8 empty] | 253.25 | 263.16 | [9 empty] | 268.2
3 | [5 empty] | PA25517415 | [5 empty] | 143.26 | 243.99 | [8 empty] | 254.14 | 264.17 | [9 empty] | 269.27
4 | [5 empty] | PA25517416 | [5 empty] | 143.82 | 244.53 | [8 empty] | 254.66 | 264.7 | [9 empty] | 269.8
5 | [5 empty] | PA25517417 | [5 empty] | 143.34 | 243.79 | [8 empty] | 253.91 | 263.93 | [9 empty] | 269
6 | [5 empty] | PA25517418 | [5 empty] | 143.36 | 243.95 | [8 empty] | 254.13 | 264.13 | [9 empty] | 269.16
7 | [5 empty] | PA25517419 | [5 empty] | 142.64 | 243.36 | [8 empty] | 253.51 | 263.58 | [9 empty] | 268.72
8 | [5 empty] | PA25517420 | [5 empty] | 142.41 | 242.92 | [8 empty] | 253.06 | 263.11 | [9 empty] | 268.2
9 | 2025-09-20 |  | 4 | 9 |  | PA25517421 | 25.6 | 0 | 20.7 | 8.325 | 0.525 | 110.79 | 210.78 | 100.68 | 2,31,120 |  |  |  | 20.7 | 1.393 | 1.392 | 213.39 | 223.4 | 10.02 | 22,39,500 |  |  |  | 20.7 | 1.399 | 1.392 |  | 228.48 | 5.014 | 18,13,850
10 | [5 empty] | PA25517422 | [5 empty] | 111.14 | 211.49 | [8 empty] | 214.05 | 224.06 | [9 empty] | 229.15
11 | [5 empty] | PA25517423 | [5 empty] | 111.71 | 211.75 | [8 empty] | 214.36 | 224.39 | [9 empty] | 229.48
12 | [5 empty] | PA25517424 | [5 empty] | 111.62 | 212.24 | [8 empty] | 214.81 | 224.82 | [9 empty] | 229.89
13 | [5 empty] | PA25517425 | [5 empty] | 110.74 | 210.44 | [8 empty] | 212.99 | 222.97 | [9 empty] | 228.04
14 | [5 empty] | PA25517426 | [5 empty] | 110.92 | 210.94 | [8 empty] | 213.54 | 223.55 | [9 empty] | 228.63
15 | [5 empty] | PA25517427 | [5 empty] | 112.09 | 212.74 | [8 empty] | 215.35 | 225.36 | [9 empty] | 230.44
16 | [5 empty] | PA25517428 | [5 empty] | 110.69 | 210.71 | [8 empty] | 213.31 | 223.32 | [9 empty] | 228.38
17 | [5 empty] | PA25517429 | [5 empty] | 111.86 | 212.05 | [8 empty] | 214.64 | 224.64 | [9 empty] | 229.7
18 | [5 empty] | PA25517430 | [5 empty] | 112.1 | 211.65 | [8 empty] | 214.21 | 224.14 | [9 empty] | 229.08
19 | [5 empty] | PA25517431 | [5 empty] | 112.96 | 213.24 | [8 empty] | 215.79 | 225.8 | [9 empty] | 230.85
20 | [5 empty] | PA25517432 | [5 empty] | 112.36 | 212.64 | [8 empty] | 215.25 | 225.28 | [9 empty] | 230.32
21 | [5 empty] | PA25517433 | [5 empty] | 113.25 | 213.7 | [8 empty] | 216.3 | 226.34 | [9 empty] | 231.41
22 | [5 empty] | PA25517434 | [5 empty] | 112.31 | 212.19 | [8 empty] | 214.75 | 224.8 | [9 empty] | 229.9
23 | [5 empty] | PA25517435 | [5 empty] | 113.71 | 214.26 | [8 empty] | 216.84 | 226.85 | [9 empty] | 231.9
24 | [5 empty] | PA25517436 | [5 empty] | 112.91 | 212.9 | [8 empty] | 215.5 | 225.58 | [9 empty] | 230.68
25 | [5 empty] | PA25517437 |  |  | 20.7 | 8.329 | 0.517 | 111.42 | 211.79 | 100.69 | 2,30,690 |  |  |  | 20.6 | 1.392 | 1.386 | 214.31 | 224.35 | 10.021 | 22,40,600 |  |  |  | 20.8 | 1.394 | 1.398 |  | 229.45 | 5.014 | 18,15,110
26 | [5 empty] | PA25517438 | [5 empty] | 111.89 | 212.35 | [8 empty] | 214.81 | 224.81 | [9 empty] | 229.85
27 | [5 empty] | PA25517439 | [5 empty] | 111.78 | 211.86 | [8 empty] | 214.39 | 224.38 | [9 empty] | 229.44
28 | [5 empty] | PA25517440 | [5 empty] | 111.81 | 211.98 | [8 empty] | 214.48 | 224.48 | [9 empty] | 229.54
29 | [5 empty] | PA25517441 | [5 empty] | 110.85 | 211.04 | [8 empty] | 213.55 | 223.57 | [9 empty] | 228.64
30 | [5 empty] | PA25517442 | [5 empty] | 110 | 209.82 | [8 empty] | 212.31 | 222.29 | [9 empty] | 227.3
31 | [5 empty] | PA25517443 | [5 empty] | 110.11 | 210.01 | [8 empty] | 212.5 | 222.5 | [9 empty] | 227.55
32 | [5 empty] | PA25517444 | [5 empty] | 111.18 | 211.51 | [8 empty] | 214 | 224.07 | [9 empty] | 229.18
33 | [5 empty] | PA25517445 | [5 empty] | 109.64 | 209.6 | [8 empty] | 212.09 | 222.1 | [9 empty] | 227.16
34 | [5 empty] | PA25517446 | [5 empty] | 108.4 | 207.62 | [8 empty] | 210.1 | 220 | [9 empty] | 224.98
35 | [5 empty] | PA25517447 | [5 empty] | 110.61 | 211 | [8 empty] | 213.5 | 223.52 | [9 empty] | 228.58
36 | [5 empty] | PA25517448 | [5 empty] | 110.87 | 211.25 | [8 empty] | 213.74 | 223.75 | [9 empty] | 228.81
37 | [5 empty] | PA25517449 | [5 empty] | 111.23 | 211.78 | [8 empty] | 214.3 | 224.35 | [9 empty] | 229.44
38 | [5 empty] | PA25517450 | [5 empty] | 110.9 | 211.39 | [8 empty] | 213.86 | 223.86 | [9 empty] | 228.93
39 | [5 empty] | PA25517451 | [5 empty] | 110.39 | 210.37 | [8 empty] | 212.82 | 222.85 | [9 empty] | 227.91
40 | [5 empty] | PA25517452 | [5 empty] | 111.17 | 211.55 | [8 empty] | 214.05 | 224.15 | [9 empty] | 229.22
41 | [5 empty] | PA25517453 |  |  | 20.6 | 8.33 | 0.535 | 102.51 | 203.34 | 100.59 | 2,30,740 |  |  |  | 20.6 | 1.391 | 1.388 | 205.91 | 216.02 | 10.02 | 22,41,280 |  |  |  | 20.8 | 1.399 | 1.394 |  | 221.15 | 5.014 | 18,13,400
42 | [5 empty] | PA25517454 | [5 empty] | 103.55 | 203.54 | [8 empty] | 206.11 | 216.15 | [9 empty] | 221.25
43 | [5 empty] | PA25517455 | [5 empty] | 101.48 | 201.24 | [8 empty] | 203.8 | 213.81 | [9 empty] | 218.89
44 | [5 empty] | PA25517456 | [5 empty] | 101.26 | 199.96 | [8 empty] | 202.05 | 212.04 | [9 empty] | 217.09
45 | [5 empty] | PA25517457 | [5 empty] | 103.41 | 203.44 | [8 empty] | 206 | 216.03 | [9 empty] | 221.09
46 | [5 empty] | PA25517458 | [5 empty] | 103 | 203.16 | [8 empty] | 205.72 | 215.72 | [9 empty] | 220.74
47 | [5 empty] | PA25517459 | [5 empty] | 102.6 | 202.78 | [8 empty] | 205.4 | 215.4 | [9 empty] | 220.44
48 | [5 empty] | PA25517460 | [5 empty] | 102.28 | 201.65 | [8 empty] | 204.25 | 214.2 | [9 empty] | 219.24
49 | [5 empty] | PA25517461 | [5 empty] | 103.03 | 203.09 | [8 empty] | 205.65 | 215.67 | [9 empty] | 220.72
50 | [5 empty] | PA25517462 | [5 empty] | 102.79 | 202.95 | [8 empty] | 205.55 | 215.58 | [9 empty] | 220.65
51 | [5 empty] | PA25517463 | [5 empty] | 102.61 | 202.5 | [8 empty] | 205.09 | 215.08 | [9 empty] | 220.11
52 | [5 empty] | PA25517464 | [5 empty] | 102.69 | 202.95 | [8 empty] | 205.55 | 215.54 | [9 empty] | 220.55
53 | [5 empty] | PA25517465 | [5 empty] | 102.82 | 203.2 | [8 empty] | 205.77 | 215.82 | [9 empty] | 220.89
54 | [5 empty] | PA25517466 | [5 empty] | 104.64 | 205 | [8 empty] | 207.56 | 217.55 | [9 empty] | 222.57
55 | [5 empty] | PA25517467 | [5 empty] | 102 | 201.49 | [8 empty] | 203.55 | 213.51 | [9 empty] | 218.52
56 | [5 empty] | PA25517468 | [5 empty] | 103.75 | 204.35 | [8 empty] | 206.92 | 217 | [9 empty] | 222.06
57 | [5 empty] | PA25517469 |  |  | 20.6 | 8.346 | 0.541 | 102.68 | 202.24 | 100.68 | 2,30,840 |  |  |  | 20.6 | 1.392 | 1.389 | 204.26 | 214.24 | 10.021 | 22,39,300 |  |  |  | 20.9 | 1.397 | 1.396 |  | 219.28 | 5.016 | 18,14,110
58 | [5 empty] | PA25517470 | [5 empty] | 102.92 | 203.05 | [8 empty] | 205.31 | 215.32 | [9 empty] | 220.39
59 | [5 empty] | PA25517471 | [5 empty] | 101.4 | 201.38 | [8 empty] | 203.59 | 213.59 | [9 empty] | 218.64
60 | [5 empty] | PA25517472 | [5 empty] | 100.79 | 200.4 | [8 empty] | 202.6 | 212.59 | [9 empty] | 217.64
61 | [5 empty] | PA25517473 | [5 empty] | 102.55 | 202.61 | [8 empty] | 204.84 | 214.89 | [9 empty] | 220
62 | [5 empty] | PA25517474 | [5 empty] | 103.95 | 204.49 | [8 empty] | 206.71 | 216.72 | [9 empty] | 221.76
63 | [5 empty] | PA25517475 | [5 empty] | 103.26 | 203.29 | [8 empty] | 205.5 | 215.54 | [9 empty] | 220.6
64 | [5 empty] | PA25517476 | [5 empty] | 102.25 | 201.6 | [8 empty] | 203.8 | 213.74 | [9 empty] | 218.74
65 | [5 empty] | PA25517477 | [5 empty] | 103.1 | 203.34 | [8 empty] | 205.55 | 215.55 | [9 empty] | 220.59
66 | [5 empty] | PA25517478 | [5 empty] | 102.15 | 202.25 | [8 empty] | 204.46 | 214.46 | [9 empty] | 219.48
67 | [5 empty] | PA25517479 | [5 empty] | 102.06 | 202.38 | [8 empty] | 204.59 | 214.53 | [9 empty] | 219.5
68 | [5 empty] | PA25517480 | [5 empty] | 105.03 | 205.15 | [8 empty] | 207.38 | 217.41 | [9 empty] | 222.45
69 | [5 empty] | PA25517481 | [5 empty] | 105.4 | 205.79 | [8 empty] | 208.05 | 218.08 | [9 empty] | 223.15
70 | [5 empty] | PA25517482 | [5 empty] | 105.23 | 205.6 | [8 empty] | 207.84 | 217.82 | [9 empty] | 222.82
71 | [5 empty] | PA25517483 | [5 empty] | 105.48 | 205.91 | [8 empty] | 208.18 | 218.25 | [9 empty] | 223.35
72 | [5 empty] | PA25517484 | [5 empty] | 102.46 | 202.3 | [8 empty] | 204.51 | 214.58 | [9 empty] | 219.65
73 | [5 empty] | PA25517485 |  |  | 20.7 | 8.352 | 0.549 | 93.94 | 194.02 | 100.6 | 2,31,120 |  |  |  | 20.7 | 1.395 | 1.386 | 196.44 | 206.51 | 10.022 | 22,42,010 |  |  |  | 21.1 | 1.395 | 1.396 |  | 211.62 | 5.017 | 18,15,110
74 | [5 empty] | PA25517486 | [5 empty] | 95.2 | 195.15 | [8 empty] | 197.56 | 207.56 | [9 empty] | 212.64
75 | [5 empty] | PA25517487 | [5 empty] | 94.39 | 194.67 | [8 empty] | 197.1 | 207.09 | [9 empty] | 212.12
76 | [5 empty] | PA25517488 | [5 empty] | 90.05 | 190 | [8 empty] | 192.44 | 202.44 | [9 empty] | 207.45
77 | [5 empty] | PA25517489 | [5 empty] | 91.11 | 191.49 | [8 empty] | 193.89 | 203.94 | [9 empty] | 209.02
78 | [5 empty] | PA25517490 | [5 empty] | 89.79 | 189.7 | [8 empty] | 192.14 | 202.15 | [9 empty] | 207.21
79 | [5 empty] | PA25517491 | [5 empty] | 91.17 | 191.23 | [8 empty] | 193.64 | 203.69 | [9 empty] | 208.75
80 | [5 empty] | PA25517492 | [5 empty] | 91.43 | 192.15 | [8 empty] | 194.59 | 204.6 | [9 empty] | 209.64
81 | [5 empty] | PA25517493 | [5 empty] | 95.92 | 196.15 | [8 empty] | 198.55 | 208.59 | [9 empty] | 213.64
82 | [5 empty] | PA25517494 | [5 empty] | 96.34 | 196.58 | [8 empty] | 199 | 209.09 | [9 empty] | 214.21
83 | [5 empty] | PA25517495 | [5 empty] | 96.69 | 196.81 | [8 empty] | 199.25 | 209.34 | [9 empty] | 214.45
84 | [5 empty] | PA25517496 | [5 empty] | 97.1 | 197.12 | [8 empty] | 199.55 | 209.59 | [9 empty] | 214.67
85 | [5 empty] | PA25517497 | [5 empty] | 133.7 | 234.04 | [8 empty] | 236.49 | 246.59 | [9 empty] | 251.7
86 | [5 empty] | PA25517498 | [5 empty] | 91.82 | 192.1 | [8 empty] | 194.54 | 204.58 | [9 empty] | 209.65
87 | [5 empty] | PA25517499 | [5 empty] | 91.21 | 190.78 | [8 empty] | 193.22 | 203.27 | [9 empty] | 208.38
88 | [5 empty] | PA25517500 | [5 empty] | 91.95 | 191.95 | [8 empty] | 194.4 | 204.5 | [9 empty] | 209.61
89 | [5 empty] | PA25517501 |  |  | 20.8 | 8.339 | 0.548 | 95.7 | 195.69 | 100.68 | 2,30,960 |  |  |  | 20.8 | 1.392 | 1.387 | 198.01 | 208 | 10.021 | 22,40,090 |  |  |  | 21.1 | 1.397 | 1.395 |  | 213.11 | 5.015 | 18,18,340
90 | [5 empty] | PA25517502 | [5 empty] | 134.94 | 235.01 | [8 empty] | 237.35 | 247.35 | [9 empty] | 252.39
91 | [5 empty] | PA25517503 | [5 empty] | 95.59 | 195.56 | [8 empty] | 197.88 | 207.92 | [9 empty] | 213.01
92 | [5 empty] | PA25517504 | [5 empty] | 91.56 | 191.25 | [8 empty] | 193.55 | 203.6 | [9 empty] | 208.67
93 | [5 empty] | PA25517505 | [5 empty] | 131.95 | 231.79 | [8 empty] | 234.14 | 244.19 | [9 empty] | 249.28
94 | [5 empty] | PA25517506 | [5 empty] | 92.36 | 192.31 | [8 empty] | 194.62 | 204.65 | [9 empty] | 209.74
95 | [5 empty] | PA25517507 | [5 empty] | 91.74 | 191.95 | [8 empty] | 194.31 | 204.34 | [9 empty] | 209.41
96 | [5 empty] | PA25517508 | [5 empty] | 135.19 | 235.11 | [8 empty] | 237.44 | 247.5 | [9 empty] | 252.59
97 | [5 empty] | PA25517509 | [5 empty] | 96.12 | 195.96 | [8 empty] | 198.31 | 208.38 | [9 empty] | 213.43
98 | [5 empty] | PA25517510 | [5 empty] | 92.45 | 192.49 | [8 empty] | 194.8 | 204.86 | [9 empty] | 209.98
99 | [5 empty] | PA25517511 | [5 empty] | 92.34 | 191.55 | [8 empty] | 193.84 | 203.8 | [9 empty] | 208.88
100 | [5 empty] | PA25517512 | [5 empty] | 92.95 | 193.44 | [8 empty] | 195.74 | 205.79 | [9 empty] | 210.85
101 | [5 empty] | PA25517513 | [5 empty] | 92.35 | 192.31 | [8 empty] | 194.62 | 204.65 | [9 empty] | 209.75
102 | [5 empty] | PA25517514 | [5 empty] | 130.21 | 229.55 | [8 empty] | 231.85 | 241.89 | [9 empty] | 246.94
103 | [5 empty] | PA25517515 | [5 empty] | 93.59 | 194.45 | [8 empty] | 196.76 | 206.82 | [9 empty] | 211.89
104 | [5 empty] | PA25517516 | [5 empty] | 92.54 | 192.31 | [8 empty] | 194.62 | 204.71 | [9 empty] | 209.83
105 | [5 empty] | PA25517517 |  |  | 20.9 | 8.308 | 0.52 | 181.3 | 281.2 | 100.7 | 2,31,150 |  |  |  | 20.9 | 1.399 | 1.394 | 283.71 | 293.74 | 10.019 | 22,40,450 |  |  |  | 21.5 | 1.402 | 1.396 |  | 298.77 | 5.014 | 18,17,910
106 | [5 empty] | PA25517518 | [5 empty] | 102.34 | 202.3 | [8 empty] | 204.83 | 214.86 | [9 empty] | 219.95
107 | [5 empty] | PA25517519 | [5 empty] | 101.35 | 201.31 | [8 empty] | 203.84 | 213.86 | [9 empty] | 218.91
108 | [5 empty] | PA25517520 | [5 empty] | 103.34 | 204.62 | [8 empty] | 207.21 | 217.3 | [9 empty] | 222.4
109 | [5 empty] | PA25517521 | [5 empty] | 103.05 | 203.57 | [8 empty] | 206.14 | 216.28 | [9 empty] | 221.38
110 | [5 empty] | PA25517522 | [5 empty] | 104.41 | 204.78 | [8 empty] | 207.35 | 217.39 | [9 empty] | 222.44
111 | [5 empty] | PA25517523 | [5 empty] | 139.94 | 239.71 | [8 empty] | 242.29 | 252.29 | [9 empty] | 257.31
112 | [5 empty] | PA25517524 | [5 empty] | 103.06 | 204.1 | [8 empty] | 206.65 | 216.71 | [9 empty] | 221.79
113 | [5 empty] | PA25517525 | [5 empty] | 137.34 | 237.86 | [8 empty] | 240.44 | 250.54 | [9 empty] | 255.67
114 | [5 empty] | PA25517526 | [5 empty] | 103.15 | 203.76 | [8 empty] | 206.35 | 216.4 | [9 empty] | 221.46
115 | [5 empty] | PA25517527 | [5 empty] | 101.68 | 202.55 | [8 empty] | 205.11 | 215.13 | [9 empty] | 220.15
116 | [5 empty] | PA25517528 | [5 empty] | 144.94 | 244.99 | [8 empty] | 247.53 | 257.56 | [9 empty] | 262.58
117 | [5 empty] | PA25517529 | [5 empty] | 103.75 | 203.89 | [8 empty] | 206.45 | 216.51 | [9 empty] | 221.56
118 | [5 empty] | PA25517530 | [5 empty] | 145.84 | 246.15 | [8 empty] | 248.68 | 258.67 | [9 empty] | 263.7
119 | [5 empty] | PA25517531 | [5 empty] | 143.61 | 243.9 | [8 empty] | 246.45 | 256.5 | [9 empty] | 261.55
120 | [5 empty] | PA25517532 | [5 empty] | 141.19 | 241.02 | [8 empty] | 243.56 | 253.58 | [9 empty] | 258.64
121 | [5 empty] | PA25517533 |  |  | 21.1 | 8.323 | 0.532 | 140.09 | 239.84 | 100.68 | 2,30,850 |  |  |  | 21.1 | 1.39 | 1.383 | 243.29 | 253.31 | 10.025 | 22,36,150 |  |  |  | 21.3 | 1.403 | 1.396 |  | 258.34 | 5.015 | 18,15,050
122 | [5 empty] | PA25517534 | [5 empty] | 99.56 | 198.77 | [8 empty] | 202.19 | 212.09 | [9 empty] | 216.99
123 | [5 empty] | PA25517535 | [5 empty] | 99.76 | 199.84 | [8 empty] | 203.3 | 213.31 | [9 empty] | 218.35
124 | [5 empty] | PA25517536 | [5 empty] | 97.01 | 197.09 | [8 empty] | 200.54 | 210.58 | [9 empty] | 215.6
125 | [5 empty] | PA25517537 | [5 empty] | 101.14 | 201.23 | [8 empty] | 204.64 | 214.66 | [9 empty] | 219.65
126 | [5 empty] | PA25517538 | [5 empty] | 97.39 | 198.24 | [8 empty] | 201.68 | 211.74 | [9 empty] | 216.81
127 | [5 empty] | PA25517539 | [5 empty] | 101.54 | 201.41 | [8 empty] | 204.82 | 214.88 | [9 empty] | 219.95
128 | [5 empty] | PA25517540 | [5 empty] | 98.92 | 198.55 | [8 empty] | 201.97 | 211.94 | [9 empty] | 216.96
129 | [5 empty] | PA25517541 | [5 empty] | 100.7 | 201.21 | [8 empty] | 204.65 | 214.71 | [9 empty] | 219.8
130 | [5 empty] | PA25517542 | [5 empty] | 98.49 | 198.51 | [8 empty] | 201.92 | 211.93 | [9 empty] | 216.94
131 | [5 empty] | PA25517543 | [5 empty] | 100.75 | 200.8 | [8 empty] | 204.27 | 214.31 | [9 empty] | 219.39
132 | [5 empty] | PA25517544 | [5 empty] | 102.56 | 202.49 | [8 empty] | 205.89 | 215.91 | [9 empty] | 220.95
133 | [5 empty] | PA25517545 | [5 empty] | 101.91 | 201.49 | [8 empty] | 204.88 | 214.93 | [9 empty] | 219.99
134 | [5 empty] | PA25517546 | [5 empty] | 100.7 | 200.71 | [8 empty] | 204.16 | 214.21 | [9 empty] | 219.29
135 | [5 empty] | PA25517547 | [5 empty] | 101.45 | 201.59 | [8 empty] | 205.01 | 215.05 | [9 empty] | 220.09
136 | [5 empty] | PA25517548 | [5 empty] | 103.62 | 204.25 | [8 empty] | 207.7 | 217.82 | [9 empty] | 222.93
137 | [5 empty] | PA25517549 |  |  | 21.4 | 8.338 | 0.548 | 97.84 | 197.87 | 100.6 | 2,31,100 |  |  |  | 21.3 | 1.392 | 1.388 | 200.12 | 210.19 | 10.021 | 22,39,720 |  |  |  | 21.3 | 1.392 | 1.388 |  | 215.25 | 5.02 | 18,13,550
138 | [5 empty] | PA25517550 | [5 empty] | 96.26 | 195.7 | [8 empty] | 197.91 | 207.94 | [9 empty] | 212.95
139 | [5 empty] | PA25517551 | [5 empty] | 97.16 | 198.24 | [8 empty] | 200.49 | 210.55 | [9 empty] | 215.6
140 | [5 empty] | PA25517552 | [5 empty] | 94.29 | 194.58 | [8 empty] | 196.8 | 206.76 | [9 empty] | 211.76
141 | [5 empty] | PA25517553 | [5 empty] | 96.07 | 196.53 | [8 empty] | 198.76 | 208.82 | [9 empty] | 213.87
142 | [5 empty] | PA25517554 | [5 empty] | 97.4 | 198.14 | [8 empty] | 200.39 | 210.39 | [9 empty] | 215.4
143 | [5 empty] | PA25517555 | [5 empty] | 135.24 | 235.85 | [8 empty] | 238.11 | 248.19 | [9 empty] | 253.24
144 | [5 empty] | PA25517556 | [5 empty] | 97.65 | 197.7 | [8 empty] | 199.91 | 210 | [9 empty] | 215.05
145 | [5 empty] | PA25517557 | [5 empty] | 95.36 | 195.01 | [8 empty] | 197.25 | 207.29 | [9 empty] | 212.31
146 | [5 empty] | PA25517558 | [5 empty] | 134.03 | 234.62 | [8 empty] | 236.85 | 246.89 | [9 empty] | 251.93
147 | [5 empty] | PA25517559 | [5 empty] | 96.45 | 196.19 | [8 empty] | 198.41 | 208.49 | [9 empty] | 213.53
148 | [5 empty] | PA25517560 | [5 empty] | 96.55 | 196.76 | [8 empty] | 199 | 209.05 | [9 empty] | 214.1
149 | [5 empty] | PA25517561 | [5 empty] | 98.85 | 198.76 | [8 empty] | 201.01 | 211.06 | [9 empty] | 216.11
150 | [5 empty] | PA25517562 | [5 empty] | 94.76 | 194.51 | [8 empty] | 196.74 | 206.79 | [9 empty] | 211.83
151 | [5 empty] | PA25517563 | [5 empty] | 98.26 | 198.54 | [8 empty] | 200.76 | 210.85 | [9 empty] | 215.92
152 | [5 empty] | PA25517564 | [5 empty] | 96.21 | 196.21 | [8 empty] | 198.45 | 208.54 | [9 empty] | 213.61
153 | [5 empty] | PA25517565 |  |  | 21.5 | 8.325 | 0.537 | 96.05 | 195.46 | 100.67 | 2,30,860 |  |  |  | 21.5 | 1.389 | 1.374 | 198 | 208 | 10.02 | 22,40,360 |  |  |  | 21.5 | 1.398 | 1.392 |  | 213.06 | 5.015 | 18,14,130
154 | [5 empty] | PA25517566 | [5 empty] | 96.29 | 196.26 | [8 empty] | 198.8 | 208.89 | [9 empty] | 214.04
155 | [5 empty] | PA25517567 | [5 empty] | 95.33 | 195.19 | [8 empty] | 197.75 | 207.81 | [9 empty] | 212.9
156 | [5 empty] | PA25517568 | [5 empty] | 95.19 | 195.1 | [8 empty] | 197.65 | 207.71 | [9 empty] | 212.8
157 | [5 empty] | PA25517569 | [5 empty] | 96.01 | 195.72 | [8 empty] | 198.31 | 208.4 | [9 empty] | 213.5
158 | [5 empty] | PA25517570 | [5 empty] | 96.24 | 196.06 | [8 empty] | 198.64 | 208.7 | [9 empty] | 213.8
159 | [5 empty] | PA25517571 | [5 empty] | 93.84 | 193.45 | [8 empty] | 195.97 | 205.88 | [9 empty] | 210.8
160 | [5 empty] | PA25517572 | [5 empty] | 96.39 | 196.89 | [8 empty] | 199.49 | 209.55 | [9 empty] | 214.63
161 | [5 empty] | PA25517573 | [5 empty] | 96.74 | 196.78 | [8 empty] | 199.36 | 209.46 | [9 empty] | 214.55
162 | [5 empty] | PA25517574 | [5 empty] | 95.01 | 195.06 | [8 empty] | 197.64 | 207.7 | [9 empty] | 212.79
163 | [5 empty] | PA25517575 | [5 empty] | 133.98 | 233.66 | [8 empty] | 236.24 | 246.25 | [9 empty] | 251.3
164 | [5 empty] | PA25517576 | [5 empty] | 94.41 | 193.76 | [8 empty] | 196.36 | 206.42 | [9 empty] | 211.53
165 | [5 empty] | PA25517577 | [5 empty] | 95.8 | 195.16 | [8 empty] | 197.69 | 207.69 | [9 empty] | 212.71
166 | [5 empty] | PA25517578 | [5 empty] | 96.77 | 196.74 | [8 empty] | 199.31 | 209.41 | [9 empty] | 214.51
167 | [5 empty] | PA25517579 | [5 empty] | 94.25 | 194.31 | [8 empty] | 196.85 | 206.95 | [9 empty] | 212.05
168 | [5 empty] | PA25517580 | [5 empty] | 96.1 | 196.2 | [8 empty] | 198.75 | 208.87 | [9 empty] | 214
169 | [5 empty] | PA25517581 |  |  | 21.6 | 8.34 | 0.528 | 94.86 | 194.96 | 101.01 | 2,31,490 |  |  |  | 21.5 | 1.392 | 1.385 | 197.8 | 207.84 | 10.02 | 22,40,010 |  |  |  | 21.8 | 1.39 | 1.385 |  | 212.86 | 5.01 | 18,17,090
170 | [5 empty] | PA25517582 | [5 empty] | 94.36 | 194.05 | [8 empty] | 196.9 | 206.98 | [9 empty] | 212.01
171 | [5 empty] | PA25517583 | [5 empty] | 132.19 | 232.35 | [8 empty] | 235.18 | 245.26 | [9 empty] | 250.3
172 | [5 empty] | PA25517584 | [5 empty] | 93.21 | 193.44 | [8 empty] | 196.29 | 206.31 | [9 empty] | 211.32
173 | [5 empty] | PA25517585 | [5 empty] | 130 | 230.15 | [8 empty] | 232.96 | 242.98 | [9 empty] | 247.98
174 | [5 empty] | PA25517586 | [5 empty] | 95.05 | 195.09 | [8 empty] | 197.91 | 207.93 | [9 empty] | 212.94
175 | [5 empty] | PA25517587 | [5 empty] | 95.9 | 196.7 | [8 empty] | 199.59 | 209.69 | [9 empty] | 214.75
176 | [5 empty] | PA25517588 | [5 empty] | 131.21 | 231.56 | [8 empty] | 234.41 | 244.41 | [9 empty] | 249.43
177 | [5 empty] | PA25517589 | [5 empty] | 94.65 | 195.51 | [8 empty] | 198.4 | 208.46 | [9 empty] | 213.52
178 | [5 empty] | PA25517590 | [5 empty] | 95.89 | 195.92 | [8 empty] | 198.76 | 208.74 | [9 empty] | 213.72
179 | [5 empty] | PA25517591 | [5 empty] | 95.44 | 196.84 | [8 empty] | 199.71 | 209.82 | [9 empty] | 214.88
180 | [5 empty] | PA25517592 | [5 empty] | 128.66 | 229.21 | [8 empty] | 232.05 | 242.15 | [9 empty] | 247.21
181 | [5 empty] | PA25517593 | [5 empty] | 93.85 | 194 | [8 empty] | 196.81 | 206.83 | [9 empty] | 211.85
182 | [5 empty] | PA25517594 | [5 empty] | 96 | 196.49 | [8 empty] | 199.34 | 209.34 | [9 empty] | 214.34
183 | [5 empty] | PA25517595 | [5 empty] | 94.95 | 195.17 | [8 empty] | 198.01 | 208.05 | [9 empty] | 213.09
184 | [5 empty] | PA25517596 | [5 empty] | 95.19 | 196.49 | [8 empty] | 199.35 | 209.4 | [9 empty] | 214.51
185 | [5 empty] | PA25517597 |  |  | 21.6 | 8.341 | 0.522 | 92.9 | 192.45 | 100.69 | 2,30,820 |  |  |  | 21.6 | 1.395 | 1.386 | 194.65 | 204.59 | 10.02 | 22,39,360 |  |  |  | 21.7 | 1.401 | 1.388 |  | 209.55 | 5.011 | 18,12,010
186 | [5 empty] | PA25517598 | [5 empty] | 92.51 | 192.46 | [8 empty] | 194.69 | 204.65 | [9 empty] | 209.64
187 | [5 empty] | PA25517599 | [5 empty] | 92.9 | 192.64 | [8 empty] | 194.86 | 204.85 | [9 empty] | 209.86
188 | [5 empty] | PA25517600 | [5 empty] | 92.63 | 192.55 | [8 empty] | 194.79 | 204.8 | [9 empty] | 209.81
189 | [5 empty] | PA25517401 | [5 empty] | 94.05 | 194.09 | [8 empty] | 196.32 | 206.3 | [9 empty] | 211.3
190 | [5 empty] | PA25517402 | [5 empty] | 93.21 | 193.1 | [8 empty] | 195.35 | 205.32 | [9 empty] | 210.34
191 | [5 empty] | PA25517403 | [5 empty] | 94.54 | 194.95 | [8 empty] | 197.21 | 207.2 | [9 empty] | 212.2
192 | [5 empty] | PA25517404 | [5 empty] | 94.8 | 194.91 | [8 empty] | 197.15 | 207.13 | [9 empty] | 212.06
193 | [5 empty] | PA25517405 | [5 empty] | 94.91 | 194.45 | [8 empty] | 196.66 | 206.6 | [9 empty] | 211.55
194 | [5 empty] | PA25517406 | [5 empty] | 94 | 194.05 | [8 empty] | 196.29 | 206.3 | [9 empty] | 211.31
195 | [5 empty] | PA25517407 | [5 empty] | 93.58 | 193.75 | [8 empty] | 196 | 206.01 | [9 empty] | 211.05
196 | [5 empty] | PA25517408 | [5 empty] | 94.5 | 195 | [8 empty] | 197.25 | 207.27 | [9 empty] | 212.29
197 | [5 empty] | PA25517409 | [5 empty] | 93.48 | 193.25 | [8 empty] | 195.49 | 205.44 | [9 empty] | 210.41
198 | [5 empty] | PA25517410 | [5 empty] | 94.95 | 195.59 | [8 empty] | 197.83 | 207.86 | [9 empty] | 212.89
199 | [5 empty] | PA25517411 | [5 empty] | 93.85 | 194.77 | [8 empty] | 197.03 | 207.12 | [9 empty] | 212.18
200 | [5 empty] | PA25517412 | [5 empty] | 93.4 | 192.94 | [8 empty] | 195.17 | 205.14 | [9 empty] | 210.13
201 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 5 | 0 |  | PA25517736 | 25.6 | 0 | 22.23 | 7.648 | 0.539 | 528.15 | 628.64 | 100.9 | 2,32,832 |  |  |  | 20.83 | 1.513 | 1.513 | 669.38 | 679.38 | 10.019 | 22,45,010 |  |  |  | 21.58 | 1.516 | 1.515 |  | 684.4 | 5.013 | 18,30,200
202 | [5 empty] | PA25517737 | [5 empty] | 523.89 | 623.5 | [8 empty] | 663.94 | 673.9 | [9 empty] | 678.95
203 | [5 empty] | PA25517738 | [5 empty] | 521.74 | 621.17 | [8 empty] | 661.61 | 671.65 | [9 empty] | 676.76
204 | [5 empty] | PA25517739 | [5 empty] | 526.74 | 626.91 | [8 empty] | 667.52 | 677.45 | [9 empty] | 682.45
205 | [5 empty] | PA25517740 | [5 empty] | 524.54 | 624.35 | [8 empty] | 664.76 | 674.7 | [9 empty] | 679.74
206 | [5 empty] | PA25517741 | [5 empty] | 525.1 | 625.2 | [8 empty] | 665.69 | 675.61 | [9 empty] | 680.64
207 | [5 empty] | PA25517742 | [5 empty] | 524.66 | 624.16 | [8 empty] | 664.51 | 674.46 | [9 empty] | 679.5
208 | [5 empty] | PA25517743 | [5 empty] | 526.44 | 626.47 | [8 empty] | 667.01 | 677.02 | [9 empty] | 682.1
209 | [5 empty] | PA25517744 | [5 empty] | 528.1 | 628.6 | [8 empty] | 669.24 | 679.25 | [9 empty] | 684.3
210 | [5 empty] | PA25517745 | [5 empty] | 523.86 | 623.53 | [8 empty] | 663.9 | 673.9 | [9 empty] | 678.95
211 | [5 empty] | PA25517746 | [5 empty] | 525.15 | 624.98 | [8 empty] | 665.4 | 675.37 | [9 empty] | 680.4
212 | [5 empty] | PA25517747 | [5 empty] | 526.1 | 625.8 | [8 empty] | 666.34 | 676.32 | [9 empty] | 681.36
213 | [5 empty] | PA25517748 | [5 empty] | 532.27 | 633.04 | [8 empty] | 673.9 | 683.95 | [9 empty] | 689.02
214 | [5 empty] | PA25517749 | [5 empty] | 525.9 | 625.66 | [8 empty] | 666.03 | 675.96 | [9 empty] | 680.95
215 | [5 empty] | PA25517750 | [5 empty] | 527.61 | 628.57 | [8 empty] | 669.54 | 679.64 | [9 empty] | 684.71
216 | [5 empty] | PA25517751 |  |  | 21.75 | 7.643 | 0.517 | 298.05 | 398.6 | 100.4 | 2,31,960 |  |  |  | 21.85 | 1.512 | 1.507 | 435.91 | 445.95 | 10.02 | 22,43,730 |  |  |  | 22.43 | 1.514 | 1.511 |  | 451.02 | 5.015 | 18,20,640
217 | [5 empty] | PA25517752 | [5 empty] | 295.73 | 396.06 | [8 empty] | 433.3 | 443.3 | [9 empty] | 448.35
218 | [5 empty] | PA25517753 | [5 empty] | 294.21 | 394.1 | [8 empty] | 431.44 | 441.45 | [9 empty] | 446.5
219 | [5 empty] | PA25517754 | [5 empty] | 294.35 | 394.6 | [8 empty] | 431.81 | 441.77 | [9 empty] | 446.8
220 | [5 empty] | PA25517755 | [5 empty] | 298.26 | 399.1 | [8 empty] | 436.41 | 446.45 | [9 empty] | 451.55
221 | [5 empty] | PA25517756 | [5 empty] | 298.84 | 399.25 | [8 empty] | 436.41 | 446.4 | [9 empty] | 451.41
222 | [5 empty] | PA25517757 | [5 empty] | 291.8 | 390.75 | [8 empty] | 427.44 | 437.36 | [9 empty] | 442.38
223 | [5 empty] | PA25517758 | [5 empty] | 295.25 | 394.8 | [8 empty] | 431.8 | 441.79 | [9 empty] | 446.84
224 | [5 empty] | PA25517759 | [5 empty] | 296.38 | 396.58 | [8 empty] | 433.71 | 443.65 | [9 empty] | 448.66
225 | [5 empty] | PA25517760 | [5 empty] | 296.69 | 397.23 | [8 empty] | 434.35 | 444.34 | [9 empty] | 449.4
226 | [5 empty] | PA25517761 | [5 empty] | 293.3 | 393.74 | [8 empty] | 430.91 | 440.95 | [9 empty] | 446.03
227 | [5 empty] | PA25517762 | [5 empty] | 298.77 | 399.58 | [8 empty] | 436.9 | 446.91 | [9 empty] | 451.98
228 | [5 empty] | PA25517763 | [5 empty] | 297.25 | 397.6 | [8 empty] | 434.71 | 444.75 | [9 empty] | 449.81
229 | [5 empty] | PA25517764 | [5 empty] | 295.1 | 395.25 | [8 empty] | 432.46 | 442.53 | [9 empty] | 447.6
230 | [5 empty] | PA25517765 | [5 empty] | 146.22 | 246.66 | [8 empty] | 283.88 | 293.92 | [9 empty] | 299.01
231 | 2025-09-20 |  | 5 | 10 |  | PA25517601 | 25.6 | 0 | 21.1 | 8.087 | 0.583 | 132.58 | 232.65 | 100.57 | 2,27,860 |  |  |  | 20.8 | 1.51 | 1.505 | 251 | 261 | 10.05 | 22,43,410 |  |  |  | 20.7 | 1.51 | 1.505 |  | 266.09 | 5.031 | 18,21,790
232 | [5 empty] | PA25517602 | [5 empty] | 132 | 231.95 | [8 empty] | 250.23 | 260.16 | [9 empty] | 265.17
233 | [5 empty] | PA25517603 | [5 empty] | 133.6 | 234.2 | [8 empty] | 252.6 | 262.63 | [9 empty] | 267.69
234 | [5 empty] | PA25517604 | [5 empty] | 133.04 | 233.27 | [8 empty] | 251.69 | 261.69 | [9 empty] | 266.72
235 | [5 empty] | PA25517605 | [5 empty] | 132 | 232.14 | [8 empty] | 250.47 | 260.45 | [9 empty] | 265.5
236 | [5 empty] | PA25517606 | [5 empty] | 132.62 | 232.75 | [8 empty] | 251.1 | 261.1 | [9 empty] | 266.15
237 | [5 empty] | PA25517607 | [5 empty] | 132.3 | 232.71 | [8 empty] | 251.05 | 261.05 | [9 empty] | 266.1
238 | [5 empty] | PA25517608 | [5 empty] | 132 | 232.09 | [8 empty] | 250.4 | 260.37 | [9 empty] | 265.4
239 | [5 empty] | PA25517609 | [5 empty] | 132.55 | 232.55 | [8 empty] | 250.88 | 260.8 | [9 empty] | 265.75
240 | [5 empty] | PA25517610 | [5 empty] | 133.9 | 234.47 | [8 empty] | 252.85 | 262.77 | [9 empty] | 267.8
241 | [5 empty] | PA25517611 | [5 empty] | 121.7 | 221.3 | [8 empty] | 239.55 | 249.5 | [9 empty] | 254.33
242 | [5 empty] | PA25517612 | [5 empty] | 122 | 222.3 | [8 empty] | 240.64 | 250.65 | [9 empty] | 255.75
243 | [5 empty] | PA25517613 | [5 empty] | 119.17 | 218.9 | [8 empty] | 237.16 | 247.2 | [9 empty] | 252.25
244 | [5 empty] | PA25517614 | [5 empty] | 122.9 | 223.4 | [8 empty] | 241.7 | 251.7 | [9 empty] | 256.76
245 | [5 empty] | PA25517615 | [5 empty] | 122.49 | 222.7 | [8 empty] | 241.09 | 251.13 | [9 empty] | 256.15
246 | [5 empty] | PA25517616 |  |  | 21.1 | 8.08 | 0.553 | 165.75 | 265.45 | 100.46 | 2,27,590 |  |  |  | 21.6 | 1.503 | 1.505 | 276.23 | 286.15 | 10.04 | 23,03,190 |  |  |  | 21.5 | 1.506 | 1.504 |  | 291.25 | 5.063 | 18,22,580
247 | [5 empty] | PA25517617 | [5 empty] | 165.9 | 265.75 | [8 empty] | 276.55 | 286.45 | [9 empty] | 291.5
248 | [5 empty] | PA25517618 | [5 empty] | 163.5 | 263.2 | [8 empty] | 273.99 | 283.88 | [9 empty] | 288.9
249 | [5 empty] | PA25517619 | [5 empty] | 166.86 | 267.03 | [8 empty] | 277.85 | 287.77 | [9 empty] | 292.83
250 | [5 empty] | PA25517620 | [5 empty] | 165.85 | 265.51 | [8 empty] | 276.3 | 286.22 | [9 empty] | 291.3
251 | [5 empty] | PA25517621 | [5 empty] | 164.57 | 264.66 | [8 empty] | 275.48 | 285.41 | [9 empty] | 290.44
252 | [5 empty] | PA25517622 | [5 empty] | 166.18 | 265.51 | [8 empty] | 276.26 | 286.22 | [9 empty] | 291.35
253 | [5 empty] | PA25517623 | [5 empty] | 160.5 | 259.85 | [8 empty] | 270.61 | 280.58 | [9 empty] | 285.65
254 | [5 empty] | PA25517624 | [5 empty] | 162.4 | 262.15 | [8 empty] | 272.9 | 282.85 | [9 empty] | 287.94
255 | [5 empty] | PA25517625 | [5 empty] | 161.6 | 261.5 | [8 empty] | 272.3 | 282.25 | [9 empty] | 287.3
256 | [5 empty] | PA25517626 | [5 empty] | 163.09 | 263.45 | [8 empty] | 274.33 | 284.25 | [9 empty] | 289.35
257 | [5 empty] | PA25517627 | [5 empty] | 162.35 | 261.85 | [8 empty] | 272.65 | 282.65 | [9 empty] | 287.73
258 | [5 empty] | PA25517628 | [5 empty] | 162.5 | 262.49 | [8 empty] | 273.31 | 283.24 | [9 empty] | 288.3
259 | [5 empty] | PA25517629 | [5 empty] | 165.59 | 266 | [8 empty] | 276.85 | 286.88 | [9 empty] | 291.99
260 | [5 empty] | PA25517630 | [5 empty] | 161.4 | 260.87 | [8 empty] | 271.65 | 281.85 | [9 empty] | 286.76
261 | [5 empty] | PA25517631 |  |  | 21.1 | 8.075 | 0.601 | 156.44 | 256.58 | 100.44 | 2,28,140 |  |  |  | 21.5 | 1.51 | 1.508 | 267.8 | 277.7 | 10.062 | 22,39,370 |  |  |  | 21.2 | 1.508 | 1.504 |  | 282.63 | 5.024 | 18,30,710
262 | [5 empty] | PA25517632 | [5 empty] | 154.91 | 254.25 | [8 empty] | 265.4 | 275.26 | [9 empty] | 280.2
263 | [5 empty] | PA25517633 | [5 empty] | 156.05 | 255.65 | [8 empty] | 266.88 | 276.85 | [9 empty] | 281.88
264 | [5 empty] | PA25517634 | [5 empty] | 155.95 | 255.25 | [8 empty] | 266.47 | 276.45 | [9 empty] | 281.45
265 | [5 empty] | PA25517635 | [5 empty] | 155.8 | 255 | [8 empty] | 266.15 | 276.05 | [9 empty] | 281.05
266 | [5 empty] | PA25517636 | [5 empty] | 157.35 | 257.67 | [8 empty] | 268.96 | 278.95 | [9 empty] | 283.95
267 | [5 empty] | PA25517637 | [5 empty] | 156.99 | 256.99 | [8 empty] | 268.25 | 278.22 | [9 empty] | 283.29
268 | [5 empty] | PA25517638 | [5 empty] | 157.1 | 257.47 | [8 empty] | 268.75 | 278.75 | [9 empty] | 283.7
269 | [5 empty] | PA25517639 | [5 empty] | 155.96 | 255.47 | [8 empty] | 266.7 | 276.7 | [9 empty] | 281.7
270 | [5 empty] | PA25517640 | [5 empty] | 159.15 | 259.39 | [8 empty] | 270.8 | 280.82 | [9 empty] | 285.86
271 | [5 empty] | PA25517641 | [5 empty] | 156.89 | 256.8 | [8 empty] | 268.05 | 278.03 | [9 empty] | 283.05
272 | [5 empty] | PA25517642 | [5 empty] | 158.4 | 258.2 | [8 empty] | 269.45 | 279.4 | [9 empty] | 284.43
273 | [5 empty] | PA25517643 | [5 empty] | 158.1 | 257.57 | [8 empty] | 268.76 | 278.68 | [9 empty] | 283.65
274 | [5 empty] | PA25517644 | [5 empty] | 158.7 | 258.73 | [8 empty] | 269.99 | 280.05 | [9 empty] | 285.15
275 | [5 empty] | PA25517645 | [5 empty] | 157.45 | 257.5 | [8 empty] | 268.74 | 278.8 | [9 empty] | 283.9
276 | [5 empty] | PA25517646 |  |  | 21.2 | 8.085 | 0.585 | 170.05 | 270.3 | 100.44 | 2,27,960 |  |  |  | 21.4 | 1.506 | 1.506 | 284 | 293.96 | 10.079 | 23,12,360 |  |  |  | 21.3 | 1.507 | 1.505 |  | 299 | 5.02 | 18,13,280
277 | [5 empty] | PA25517647 | [5 empty] | 168.34 | 268.05 | [8 empty] | 281.75 | 291.69 | [9 empty] | 296.7
278 | [5 empty] | PA25517648 | [5 empty] | 167.9 | 267.78 | [8 empty] | 281.47 | 291.45 | [9 empty] | 296.46
279 | [5 empty] | PA25517649 | [5 empty] | 168.3 | 267.78 | [8 empty] | 281.45 | 291.4 | [9 empty] | 296.39
280 | [5 empty] | PA25517650 | [5 empty] | 168.05 | 267.47 | [8 empty] | 281.2 | 291.15 | [9 empty] | 296.15
281 | [5 empty] | PA25517651 | [5 empty] | 168.58 | 268.15 | [8 empty] | 281.84 | 291.71 | [9 empty] | 296.7
282 | [5 empty] | PA25517652 | [5 empty] | 168.65 | 268.3 | [8 empty] | 282 | 291.95 | [9 empty] | 296.95
283 | [5 empty] | PA25517653 | [5 empty] | 169.54 | 269.09 | [8 empty] | 282.8 | 292.77 | [9 empty] | 297.83
284 | [5 empty] | PA25517654 | [5 empty] | 168.99 | 268.8 | [8 empty] | 282.53 | 292.5 | [9 empty] | 297.53
285 | [5 empty] | PA25517655 | [5 empty] | 167.8 | 267.5 | [8 empty] | 281.2 | 291.09 | [9 empty] | 296.1
286 | [5 empty] | PA25517656 | [5 empty] | 169.17 | 269.15 | [8 empty] | 282.89 | 292.85 | [9 empty] | 297.91
287 | [5 empty] | PA25517657 | [5 empty] | 169.33 | 270.04 | [8 empty] | 283.76 | 293.75 | [9 empty] | 298.76
288 | [5 empty] | PA25517658 | [5 empty] | 169.85 | 270.16 | [8 empty] | 283.9 | 293.78 | [9 empty] | 298.74
289 | [5 empty] | PA25517659 | [5 empty] | 169.76 | 269.98 | [8 empty] | 283.65 | 293.66 | [9 empty] | 298.7
290 | [5 empty] | PA25517660 | [5 empty] | 171.05 | 271.41 | [8 empty] | 285.15 | 295.18 | [9 empty] | 300.2
291 | [5 empty] | PA25517661 |  |  | 21.2 | 8.077 | 0.562 | 147.97 | 248.35 | 100.77 | 2,28,180 |  |  |  | 21.7 | 1.509 | 1.507 | 257.99 | 267.93 | 10.019 | 22,40,500 |  |  |  | 21.3 | 1.507 | 1.505 |  | 272.91 | 5.015 | 18,21,840
292 | [5 empty] | PA25517662 | [5 empty] | 145.49 | 245.25 | [8 empty] | 254.8 | 264.67 | [9 empty] | 269.6
293 | [5 empty] | PA25517663 | [5 empty] | 148.3 | 248.81 | [8 empty] | 258.45 | 268.35 | [9 empty] | 273.35
294 | [5 empty] | PA25517664 | [5 empty] | 149.43 | 249.6 | [8 empty] | 259.2 | 269.07 | [9 empty] | 274.05
295 | [5 empty] | PA25517665 | [5 empty] | 146.39 | 246.51 | [8 empty] | 256.1 | 265.99 | [9 empty] | 270.97
296 | [5 empty] | PA25517666 | [5 empty] | 146.75 | 247.15 | [8 empty] | 256.75 | 266.68 | [9 empty] | 271.69
297 | [5 empty] | PA25517667 | [5 empty] | 150 | 249.95 | [8 empty] | 259.52 | 269.44 | [9 empty] | 274.45
298 | [5 empty] | PA25517668 | [5 empty] | 149.6 | 250.39 | [8 empty] | 260.01 | 269.95 | [9 empty] | 275
299 | [5 empty] | PA25517669 | [5 empty] | 147.35 | 247.59 | [8 empty] | 257.19 | 267.06 | [9 empty] | 272
300 | [5 empty] | PA25517670 | [5 empty] | 147.8 | 247.85 | [8 empty] | 257.46 | 267.35 | [9 empty] | 272.3
301 | [5 empty] | PA25517671 | [5 empty] | 147.11 | 247.25 | [8 empty] | 256.85 | 266.7 | [9 empty] | 271.67
302 | [5 empty] | PA25517672 | [5 empty] | 149.85 | 251 | [8 empty] | 260.7 | 270.7 | [9 empty] | 275.76
303 | [5 empty] | PA25517673 | [5 empty] | 148.13 | 248.2 | [8 empty] | 257.8 | 267.67 | [9 empty] | 272.65
304 | [5 empty] | PA25517674 | [5 empty] | 149.5 | 249.63 | [8 empty] | 259.21 | 269.13 | [9 empty] | 274.15
305 | [5 empty] | PA25517675 | [5 empty] | 146.1 | 245.95 | [8 empty] | 255.5 | 265.45 | [9 empty] | 270.49
306 | [5 empty] | PA25517676 |  |  | 21.2 | 8.095 | 0.524 | 139 | 238.55 | 100.5 | 2,27,250 |  |  |  | 21.2 | 1.507 | 1.508 | 245.85 | 255.9 | 10.033 | 23,07,200 |  |  |  | 21.3 | 1.51 | 1.507 |  | 261 | 5.023 | 18,25,290
307 | [5 empty] | PA25517677 | [5 empty] | 139.1 | 239.15 | [8 empty] | 246.49 | 256.47 | [9 empty] | 261.5
308 | [5 empty] | PA25517678 | [5 empty] | 136.35 | 236.2 | [8 empty] | 243.47 | 253.4 | [9 empty] | 258.42
309 | [5 empty] | PA25517679 | [5 empty] | 139.85 | 239.68 | [8 empty] | 247 | 256.94 | [9 empty] | 261.97
310 | [5 empty] | PA25517680 | [5 empty] | 139.35 | 238.8 | [8 empty] | 246.07 | 255.97 | [9 empty] | 260.99
311 | [5 empty] | PA25517681 | [5 empty] | 138.35 | 238.89 | [8 empty] | 246.25 | 256.24 | [9 empty] | 261.31
312 | [5 empty] | PA25517682 | [5 empty] | 137.75 | 237.15 | [8 empty] | 244.42 | 254.35 | [9 empty] | 259.35
313 | [5 empty] | PA25517683 | [5 empty] | 136.4 | 235.89 | [8 empty] | 243.15 | 253.05 | [9 empty] | 258.07
314 | [5 empty] | PA25517684 | [5 empty] | 138.35 | 238.35 | [8 empty] | 245.63 | 255.6 | [9 empty] | 260.6
315 | [5 empty] | PA25517685 | [5 empty] | 137.98 | 237.3 | [8 empty] | 244.58 | 254.58 | [9 empty] | 259.64
316 | [5 empty] | PA25517686 | [5 empty] | 139 | 239.09 | [8 empty] | 246.4 | 256.36 | [9 empty] | 261.4
317 | [5 empty] | PA25517687 | [5 empty] | 138 | 238.1 | [8 empty] | 245.4 | 255.25 | [9 empty] | 260.2
318 | [5 empty] | PA25517688 | [5 empty] | 138 | 237.08 | [8 empty] | 244.34 | 254.15 | [9 empty] | 259.1
319 | [5 empty] | PA25517689 | [5 empty] | 138.85 | 238.73 | [8 empty] | 246.04 | 255.96 | [9 empty] | 261
320 | [5 empty] | PA25517690 | [5 empty] | 138.65 | 238.4 | [8 empty] | 245.66 | 255.6 | [9 empty] | 260.65
321 | [5 empty] | PA25517691 |  |  | 21.3 | 8.094 | 0.684 | 149.71 | 249.46 | 100.58 | 2,28,850 |  |  |  | 21.3 | 1.508 | 1.502 | 258.61 | 268.55 | 10.02 | 23,00,100 |  |  |  | 20.9 | 1.508 | 1.505 |  | 273.55 | 5.042 | 18,24,310
322 | [5 empty] | PA25517692 | [5 empty] | 149.65 | 249.27 | [8 empty] | 258.36 | 268.2 | [9 empty] | 273.2
323 | [5 empty] | PA25517693 | [5 empty] | 145.94 | 244.8 | [8 empty] | 253.85 | 263.7 | [9 empty] | 268.7
324 | [5 empty] | PA25517694 | [5 empty] | 147.6 | 247.37 | [8 empty] | 256.5 | 266.51 | [9 empty] | 271.63
325 | [5 empty] | PA25517695 | [5 empty] | 147.29 | 246.8 | [8 empty] | 255.94 | 265.82 | [9 empty] | 270.87
326 | [5 empty] | PA25517696 | [5 empty] | 147.88 | 247.8 | [8 empty] | 256.91 | 266.84 | [9 empty] | 271.89
327 | [5 empty] | PA25517697 | [5 empty] | 147.27 | 247.29 | [8 empty] | 256.5 | 266.45 | [9 empty] | 271.53
328 | [5 empty] | PA25517698 | [5 empty] | 148.14 | 248.2 | [8 empty] | 257.35 | 267.22 | [9 empty] | 272.25
329 | [5 empty] | PA25517699 | [5 empty] | 149.25 | 249.6 | [8 empty] | 258.8 | 268.8 | [9 empty] | 273.9
330 | [5 empty] | PA25517700 | [5 empty] | 150.1 | 250.27 | [8 empty] | 259.41 | 269.34 | [9 empty] | 274.36
331 | [5 empty] | PA25517701 | [5 empty] | 150.95 | 250.94 | [8 empty] | 260.1 | 270 | [9 empty] | 275.04
332 | [5 empty] | PA25517702 | [5 empty] | 148.9 | 248.79 | [8 empty] | 257.92 | 267.85 | [9 empty] | 272.9
333 | [5 empty] | PA25517703 | [5 empty] | 148.95 | 248.95 | [8 empty] | 258.14 | 268.04 | [9 empty] | 273.05
334 | [5 empty] | PA25517704 | [5 empty] | 150.73 | 250.8 | [8 empty] | 260 | 269.9 | [9 empty] | 274.95
335 | [5 empty] | PA25517705 | [5 empty] | 150.09 | 251 | [8 empty] | 260.16 | 270.15 | [9 empty] | 275.25
336 | [5 empty] | PA25517706 |  |  | 21.2 | 8.075 | 0.65 | 120.08 | 220.15 | 100.49 | 2,28,470 |  |  |  | 21.1 | 1.505 | 1.502 | 226.25 | 236.2 | 10.035 | 22,38,890 |  |  |  | 20.9 | 1.51 | 1.503 |  | 241.2 | 5.031 | 18,24,320
337 | [5 empty] | PA25517707 | [5 empty] | 117.65 | 217.2 | [8 empty] | 223.27 | 233.2 | [9 empty] | 238.2
338 | [5 empty] | PA25517708 | [5 empty] | 118.05 | 218.07 | [8 empty] | 224.18 | 234.15 | [9 empty] | 239.2
339 | [5 empty] | PA25517709 | [5 empty] | 115.36 | 214.99 | [8 empty] | 221.05 | 231 | [9 empty] | 236.02
340 | [5 empty] | PA25517710 | [5 empty] | 114.65 | 213.7 | [8 empty] | 219.76 | 229.7 | [9 empty] | 234.75
341 | [5 empty] | PA25517711 | [5 empty] | 118.82 | 218 | [8 empty] | 224.05 | 234 | [9 empty] | 239
342 | [5 empty] | PA25517712 | [5 empty] | 116.47 | 216.4 | [8 empty] | 222.5 | 232.45 | [9 empty] | 237.47
343 | [5 empty] | PA25517713 | [5 empty] | 116 | 215.4 | [8 empty] | 221.49 | 231.45 | [9 empty] | 236.48
344 | [5 empty] | PA25517714 | [5 empty] | 116.95 | 217 | [8 empty] | 223.09 | 233.02 | [9 empty] | 238.07
345 | [5 empty] | PA25517715 | [5 empty] | 117.1 | 217.35 | [8 empty] | 223.45 | 233.4 | [9 empty] | 238.45
346 | [5 empty] | PA25517716 | [5 empty] | 117.3 | 217.2 | [8 empty] | 223.3 | 233.26 | [9 empty] | 238.3
347 | [5 empty] | PA25517717 | [5 empty] | 117.09 | 216.85 | [8 empty] | 222.95 | 232.91 | [9 empty] | 237.98
348 | [5 empty] | PA25517718 | [5 empty] | 116.33 | 216.3 | [8 empty] | 222.4 | 232.35 | [9 empty] | 237.4
349 | [5 empty] | PA25517719 | [5 empty] | 116.7 | 215.95 | [8 empty] | 222.02 | 231.95 | [9 empty] | 237
350 | [5 empty] | PA25517720 | [5 empty] | 115.65 | 215.85 | [8 empty] | 221.95 | 231.97 | [9 empty] | 237.05
351 | [5 empty] | PA25517721 |  |  | 20 | 7.91 | 0.554 | 110.15 | 210.5 | 100.74 | 2,29,820 |  |  |  | 19.9 | 1.498 | 1.493 | 216.25 | 226.21 | 10.009 | 22,43,470 |  |  |  | 19.4 | 1.499 | 1.497 |  | 231.3 | 5.021 | 18,35,460
352 | [5 empty] | PA25517722 | [5 empty] | 110.2 | 209.85 | [8 empty] | 215.55 | 225.45 | [9 empty] | 230.5
353 | [5 empty] | PA25517723 | [5 empty] | 111.3 | 211.65 | [8 empty] | 217.38 | 227.38 | [9 empty] | 232.45
354 | [5 empty] | PA25517724 | [5 empty] | 111.95 | 213.15 | [8 empty] | 218.9 | 228.96 | [9 empty] | 234.09
355 | [5 empty] | PA25517725 | [5 empty] | 111.3 | 211.86 | [8 empty] | 217.6 | 227.55 | [9 empty] | 232.6
356 | [5 empty] | PA25517726 | [5 empty] | 111.45 | 211.46 | [8 empty] | 217.2 | 227.2 | [9 empty] | 232.25
357 | [5 empty] | PA25517727 | [5 empty] | 111.31 | 211.45 | [8 empty] | 217.2 | 227.15 | [9 empty] | 232.2
358 | [5 empty] | PA25517728 | [5 empty] | 111.55 | 211.98 | [8 empty] | 217.7 | 227.65 | [9 empty] | 232.69
359 | [5 empty] | PA25517729 | [5 empty] | 111.5 | 211.5 | [8 empty] | 217.24 | 227.24 | [9 empty] | 232.3
360 | [5 empty] | PA25517730 | [5 empty] | 111.21 | 211.7 | [8 empty] | 217.45 | 227.39 | [9 empty] | 232.4
361 | [5 empty] | PA25517731 | [5 empty] | 111.05 | 210.75 | [8 empty] | 216.48 | 226.41 | [9 empty] | 231.45
362 | [5 empty] | PA25517732 | [5 empty] | 110.6 | 210.75 | [8 empty] | 216.5 | 226.4 | [9 empty] | 231.45
363 | [5 empty] | PA25517733 | [5 empty] | 111.6 | 211.9 | [8 empty] | 217.64 | 227.51 | [9 empty] | 232.5
364 | [5 empty] | PA25517734 | [5 empty] | 111.9 | 212.45 | [8 empty] | 218.2 | 228.2 | [9 empty] | 233.25
365 | [5 empty] | PA25517735 | [5 empty] | 111.45 | 211.81 | [8 empty] | 217.56 | 227.6 | [9 empty] | 232.7
366 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 3 | 8 |  | PA25517301 | 25.6 | 0 | 20 | 8.512 | 0.847 | 143.25 | 243.57 | 100.69 | 2,31,971 |  |  |  | 20 | 1.107 | 1.103 | 247.29 | 257.29 | 10.009 | 22,53,131 |  |  |  | 20.2 | 1.103 | 1.098 |  | 262.29 | 5.006 | 18,15,171
367 | [5 empty] | PA25517302 | [5 empty] | 144.08 | 243.97 | [8 empty] | 247.63 | 257.78 | [9 empty] | 262.9
368 | [5 empty] | PA25517303 | [5 empty] | 144.38 | 245.15 | [8 empty] | 248.8 | 258.91 | [9 empty] | 264
369 | [5 empty] | PA25517304 | [5 empty] | 146.3 | 246.1 | [8 empty] | 249.74 | 259.61 | [9 empty] | 264.6
370 | [5 empty] | PA25517305 | [5 empty] | 148.19 | 248.3 | [8 empty] | 251.91 | 261.96 | [9 empty] | 266.98
371 | [5 empty] | PA25517306 | [5 empty] | 145.55 | 245.55 | [8 empty] | 249.25 | 259.25 | [9 empty] | 264.29
372 | [5 empty] | PA25517307 | [5 empty] | 145.82 | 246.4 | [8 empty] | 250.04 | 260.03 | [9 empty] | 265.08
373 | [5 empty] | PA25517308 | [5 empty] | 143.8 | 243.89 | [8 empty] | 247.54 | 257.54 | [9 empty] | 262.58
374 | [5 empty] | PA25517309 |  |  | 20.2 | 8.509 | 0.849 | 89.57 | 189.9 | 100.65 | 2,32,441 |  |  |  | 20.4 | 1.098 | 1.088 | 195.56 | 205.55 | 10.008 | 22,55,141 |  |  |  | 20.5 | 1.096 | 1.086 |  | 210.55 | 5.004 | 18,16,151
375 | [5 empty] | PA25517310 | [5 empty] | 89.4 | 190.2 | [8 empty] | 195.88 | 205.9 | [9 empty] | 210.94
376 | [5 empty] | PA25517311 | [5 empty] | 89.94 | 189.74 | [8 empty] | 195.43 | 205.4 | [9 empty] | 210.4
377 | [5 empty] | PA25517312 | [5 empty] | 168.75 | 268.84 | [8 empty] | 274.51 | 284.49 | [9 empty] | 289.49
378 | [5 empty] | PA25517313 | [5 empty] | 131.41 | 231.75 | [8 empty] | 237.45 | 247.41 | [9 empty] | 252.4
379 | [5 empty] | PA25517314 | [5 empty] | 126.03 | 225.53 | [8 empty] | 231.15 | 241.01 | [9 empty] | 245.95
380 | [5 empty] | PA25517315 | [5 empty] | 127.75 | 227.55 | [8 empty] | 233.2 | 243.12 | [9 empty] | 248.11
381 | [5 empty] | PA25517316 | [5 empty] | 128.38 | 228.7 | [8 empty] | 234.39 | 244.37 | [9 empty] | 249.37
382 | [5 empty] | PA25517317 | [5 empty] | 126.75 | 226.64 | [8 empty] | 232.31 | 242.3 | [9 empty] | 247.35
383 | [5 empty] | PA25517318 | [5 empty] | 130.4 | 230.79 | [8 empty] | 236.49 | 246.45 | [9 empty] | 251.44
384 | [5 empty] | PA25517319 | [5 empty] | 129.43 | 229.04 | [8 empty] | 234.66 | 244.65 | [9 empty] | 249.66
385 | [5 empty] | PA25517320 | [5 empty] | 93.82 | 193.87 | [8 empty] | 199.51 | 209.45 | [9 empty] | 214.45
386 | [5 empty] | PA25517321 | [5 empty] | 92.82 | 193.06 | [8 empty] | 198.69 | 208.69 | [9 empty] | 213.69
387 | [5 empty] | PA25517322 | [5 empty] | 94.51 | 195.36 | [8 empty] | 201.01 | 211.02 | [9 empty] | 216.05
388 | [5 empty] | PA25517323 | [5 empty] | 95.89 | 195.95 | [8 empty] | 201.58 | 211.55 | [9 empty] | 216.55
389 | [5 empty] | PA25517324 | [5 empty] | 94.18 | 195.24 | [8 empty] | 200.89 | 210.92 | [9 empty] | 215.95
390 | [5 empty] | PA25517325 |  |  | 20.1 | 8.511 | 0.837 | 89.05 | 188.68 | 100.61 | 2,31,961 |  |  |  | 20.5 | 1.096 | 1.086 | 192.85 | 202.74 | 10.014 | 22,51,911 |  |  |  | 20.6 | 1.097 | 1.092 |  | 207.73 | 5.007 | 18,14,491
391 | [5 empty] | PA25517326 | [5 empty] | 87.55 | 187.5 | [8 empty] | 191.66 | 201.64 | [9 empty] | 206.68
392 | [5 empty] | PA25517327 | [5 empty] | 87.38 | 187.43 | [8 empty] | 191.59 | 201.56 | [9 empty] | 206.58
393 | [5 empty] | PA25517328 | [5 empty] | 87.66 | 188.16 | [8 empty] | 192.35 | 202.28 | [9 empty] | 207.28
394 | [5 empty] | PA25517329 | [5 empty] | 87.16 | 186.84 | [8 empty] | 191.01 | 201.01 | [9 empty] | 206.07
395 | [5 empty] | PA25517330 | [5 empty] | 88.4 | 188.92 | [8 empty] | 193.13 | 203.1 | [9 empty] | 208.14
396 | [5 empty] | PA25517331 | [5 empty] | 90.13 | 190.82 | [8 empty] | 195.04 | 205 | [9 empty] | 210
397 | [5 empty] | PA25517332 | [5 empty] | 88.96 | 189.12 | [8 empty] | 193.3 | 203.28 | [9 empty] | 208.28
398 | [5 empty] | PA25517333 | [5 empty] | 87.26 | 187.69 | [8 empty] | 191.89 | 201.86 | [9 empty] | 206.93
399 | [5 empty] | PA25517334 | [5 empty] | 89.1 | 188.85 | [8 empty] | 193.03 | 202.95 | [9 empty] | 207.92
400 | [5 empty] | PA25517335 | [5 empty] | 92.02 | 192.56 | [8 empty] | 196.75 | 206.72 | [9 empty] | 211.73
401 | [5 empty] | PA25517336 | [5 empty] | 91.03 | 190.58 | [8 empty] | 194.72 | 204.65 | [9 empty] | 209.62
402 | [5 empty] | PA25517337 | [5 empty] | 90.86 | 191.35 | [8 empty] | 195.53 | 205.5 | [9 empty] | 210.53
403 | [5 empty] | PA25517338 | [5 empty] | 89.75 | 190.28 | [8 empty] | 194.45 | 204.43 | [9 empty] | 209.44
404 | [5 empty] | PA25517339 | [5 empty] | 88.7 | 188.55 | [8 empty] | 192.7 | 202.65 | [9 empty] | 207.62
405 | [5 empty] | PA25517340 | [5 empty] | 89.05 | 189.17 | [8 empty] | 193.35 | 203.31 | [9 empty] | 208.3
406 | [5 empty] | PA25517341 |  |  | 20.3 | 8.513 | 0.847 | 237.36 | 336.77 | 100.7 | 2,32,201 |  |  |  | 20.8 | 1.099 | 1.09 | 340.54 | 350.43 | 10.009 | 22,53,121 |  |  |  | 20.8 | 1.095 | 1.086 |  | 355.36 | 5.005 | 18,16,161
407 | [5 empty] | PA25517342 | [5 empty] | 239.1 | 339.29 | [8 empty] | 343.05 | 352.93 | [9 empty] | 357.89
408 | [5 empty] | PA25517343 | [5 empty] | 239.49 | 339.66 | [8 empty] | 343.48 | 353.43 | [9 empty] | 358.43
409 | [5 empty] | PA25517344 | [5 empty] | 242.4 | 343.05 | [8 empty] | 346.85 | 356.86 | [9 empty] | 361.86
410 | [5 empty] | PA25517345 | [5 empty] | 240.92 | 341.44 | [8 empty] | 345.2 | 355.2 | [9 empty] | 360.25
411 | [5 empty] | PA25517346 | [5 empty] | 239.65 | 339.5 | [8 empty] | 343.26 | 353.17 | [9 empty] | 358.17
412 | [5 empty] | PA25517347 | [5 empty] | 240.75 | 340.76 | [8 empty] | 344.55 | 354.54 | [9 empty] | 359.55
413 | [5 empty] | PA25517348 | [5 empty] | 240.87 | 340.8 | [8 empty] | 344.59 | 354.58 | [9 empty] | 359.6
414 | [5 empty] | PA25517349 | [5 empty] | 238.51 | 339 | [8 empty] | 342.75 | 352.68 | [9 empty] | 357.69
415 | [5 empty] | PA25517350 | [5 empty] | 238.95 | 338.4 | [8 empty] | 342.11 | 351.97 | [9 empty] | 356.9
416 | [5 empty] | PA25517351 | [5 empty] | 239.1 | 339.69 | [8 empty] | 343.48 | 353.36 | [9 empty] | 358.2
417 | [5 empty] | PA25517352 | [5 empty] | 236.44 | 336.02 | [8 empty] | 339.76 | 349.74 | [9 empty] | 354.74
418 | [5 empty] | PA25517353 | [5 empty] | 239.1 | 338.83 | [8 empty] | 342.6 | 352.53 | [9 empty] | 357.52
419 | [5 empty] | PA25517354 | [5 empty] | 239.85 | 339.6 | [8 empty] | 343.38 | 353.36 | [9 empty] | 358.4
420 | [5 empty] | PA25517355 | [5 empty] | 235.36 | 334.38 | [8 empty] | 338.1 | 348.04 | [9 empty] | 353.04
421 | [5 empty] | PA25517356 | [5 empty] | 283.29 | 383.69 | [8 empty] | 387.49 | 397.45 | [9 empty] | 402.45
422 | [5 empty] | PA25517357 |  |  | 20.3 | 8.51 | 0.851 | 127.39 | 227.25 | 100.77 | 2,32,017 |  |  |  | 20.4 | 1.097 | 1.088 | 232.8 | 242.7 | 10.01 | 22,50,961 |  |  |  | 20.6 | 1.098 | 1.089 |  | 247.68 | 5.006 | 18,15,171
423 | [5 empty] | PA25517358 | [5 empty] | 130.55 | 229.88 | [8 empty] | 235.45 | 245.35 | [9 empty] | 250.26
424 | [5 empty] | PA25517359 | [5 empty] | 129.24 | 229.35 | [8 empty] | 234.93 | 244.8 | [9 empty] | 249.79
425 | [5 empty] | PA25517360 | [5 empty] | 131.34 | 231.28 | [8 empty] | 236.85 | 246.87 | [9 empty] | 251.95
426 | [5 empty] | PA25517361 | [5 empty] | 133.15 | 233.4 | [8 empty] | 239 | 248.93 | [9 empty] | 253.94
427 | [5 empty] | PA25517362 | [5 empty] | 86.55 | 186.5 | [8 empty] | 192.1 | 202 | [9 empty] | 206.98
428 | [5 empty] | PA25517363 | [5 empty] | 87.59 | 187.94 | [8 empty] | 193.56 | 203.55 | [9 empty] | 208.6
429 | [5 empty] | PA25517364 | [5 empty] | 86.24 | 186.65 | [8 empty] | 192.3 | 202.25 | [9 empty] | 207.25
430 | [5 empty] | PA25517365 | [5 empty] | 86.4 | 186.65 | [8 empty] | 192.29 | 202.23 | [9 empty] | 207.24
431 | [5 empty] | PA25517366 | [5 empty] | 127.44 | 227.89 | [8 empty] | 233.51 | 243.49 | [9 empty] | 248.49
432 | [5 empty] | PA25517367 | [5 empty] | 89.63 | 190.05 | [8 empty] | 195.65 | 205.58 | [9 empty] | 210.57
433 | [5 empty] | PA25517368 | [5 empty] | 86.49 | 186.05 | [8 empty] | 191.6 | 201.52 | [9 empty] | 206.55
434 | [5 empty] | PA25517369 | [5 empty] | 87.38 | 187.97 | [8 empty] | 193.6 | 203.55 | [9 empty] | 208.55
435 | [5 empty] | PA25517370 | [5 empty] | 86.05 | 185.41 | [8 empty] | 190.95 | 200.85 | [9 empty] | 205.81
436 | [5 empty] | PA25517371 | [5 empty] | 87.45 | 187.58 | [8 empty] | 193.2 | 203.15 | [9 empty] | 208.15
437 | [5 empty] | PA25517372 | [5 empty] | 86.9 | 187.24 | [8 empty] | 192.84 | 202.77 | [9 empty] | 207.79
438 | [5 empty] | PA25517373 |  |  | 20.4 | 8.512 | 0.841 | 82.1 | 181.99 | 100.64 | 2,32,371 |  |  |  | 20.7 | 1.095 | 1.086 | 186.02 | 195.97 | 10.009 | 22,54,120 |  |  |  | 20.7 | 1.096 | 1.087 |  | 200.96 | 5.004 | 18,15,991
439 | [5 empty] | PA25517374 | [5 empty] | 84.03 | 184.39 | [8 empty] | 188.44 | 198.37 | [9 empty] | 203.37
440 | [5 empty] | PA25517375 | [5 empty] | 83.84 | 183.84 | [8 empty] | 187.85 | 197.76 | [9 empty] | 202.73
441 | [5 empty] | PA25517376 | [5 empty] | 83.5 | 183.08 | [8 empty] | 187.09 | 197.01 | [9 empty] | 202
442 | [5 empty] | PA25517377 | [5 empty] | 83.29 | 182.96 | [8 empty] | 187 | 196.94 | [9 empty] | 201.92
443 | [5 empty] | PA25517378 | [5 empty] | 83.35 | 183.35 | [8 empty] | 187.38 | 197.34 | [9 empty] | 202.32
444 | [5 empty] | PA25517379 | [5 empty] | 83.76 | 183.45 | [8 empty] | 187.46 | 197.37 | [9 empty] | 202.34
445 | [5 empty] | PA25517380 | [5 empty] | 84.31 | 184.1 | [8 empty] | 188.1 | 198.01 | [9 empty] | 202.98
446 | [5 empty] | PA25517381 | [5 empty] | 83.71 | 183.97 | [8 empty] | 188.01 | 197.94 | [9 empty] | 202.95
447 | [5 empty] | PA25517382 | [5 empty] | 83.55 | 183.55 | [8 empty] | 187.55 | 197.49 | [9 empty] | 202.48
448 | [5 empty] | PA25517383 | [5 empty] | 84.8 | 184.98 | [8 empty] | 189.02 | 198.94 | [9 empty] | 203.92
449 | [5 empty] | PA25517384 | [5 empty] | 84.74 | 185.24 | [8 empty] | 189.26 | 199.23 | [9 empty] | 204.24
450 | [5 empty] | PA25517385 | [5 empty] | 83.2 | 183.05 | [8 empty] | 187.07 | 196.97 | [9 empty] | 201.91
451 | [5 empty] | PA25517386 | [5 empty] | 85.19 | 185.74 | [8 empty] | 189.79 | 199.75 | [9 empty] | 204.74
452 | [5 empty] | PA25517387 | [5 empty] | 85.54 | 186 | [8 empty] | 190.05 | 200.01 | [9 empty] | 205
453 | [5 empty] | PA25517388 | [5 empty] | 83.63 | 183.64 | [8 empty] | 187.67 | 197.64 | [9 empty] | 202.64
454 | [5 empty] | PA25517389 |  |  | 20.4 | 8.515 | 0.846 | 98.41 | 198.2 | 100.62 | 2,31,891 |  |  |  | 20.4 | 1.098 | 1.089 | 202.65 | 212.55 | 10.008 | 22,51,021 |  |  |  | 20.5 | 1.099 | 1.09 |  | 217.52 | 5.005 | 18,14,801
455 | [5 empty] | PA25517390 | [5 empty] | 98.05 | 198.1 | [8 empty] | 202.56 | 212.55 | [9 empty] | 217.58
456 | [5 empty] | PA25517391 | [5 empty] | 97.55 | 197.51 | [8 empty] | 202 | 211.95 | [9 empty] | 216.98
457 | [5 empty] | PA25517392 | [5 empty] | 98.44 | 198.57 | [8 empty] | 203.06 | 213 | [9 empty] | 217.96
458 | [5 empty] | PA25517393 | [5 empty] | 97.49 | 197 | [8 empty] | 201.46 | 211.38 | [9 empty] | 216.36
459 | [5 empty] | PA25517394 | [5 empty] | 99.39 | 199.08 | [8 empty] | 203.55 | 213.48 | [9 empty] | 218.48
460 | [5 empty] | PA25517395 | [5 empty] | 99.7 | 200.44 | [8 empty] | 204.88 | 214.84 | [9 empty] | 219.88
461 | [5 empty] | PA25517396 | [5 empty] | 97.85 | 198.03 | [8 empty] | 202.5 | 212.45 | [9 empty] | 217.44
462 | [5 empty] | PA25517397 | [5 empty] | 100.31 | 199.94 | [8 empty] | 204.42 | 214.35 | [9 empty] | 219.34
463 | [5 empty] | PA25517398 | [5 empty] | 100.5 | 200.89 | [8 empty] | 205.37 | 215.32 | [9 empty] | 220.33
464 | [5 empty] | PA25517399 | [5 empty] | 99.64 | 200.14 | [8 empty] | 204.6 | 214.55 | [9 empty] | 219.55
465 | [5 empty] | PA25517400 | [5 empty] | 100.38 | 200.59 | [8 empty] | 205.1 | 215.02 | [9 empty] | 220.02
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

## Hoja1
LO VERIFICADO | VIMA

## Hoja2 (2)
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Hoja2
Item | N° de banco de ensayo | # Medidor | Presión Estática (Estado) | Q3 E % | Q2 E % | Q1 E % | Estado | Condición

## Historial de cambios
Fecha | Celdas | Descripción
2024-09-20 | O4 | Se agregó "500" como opción